## Lisez-moi
Classeur 3 · Gage R&R : peut-on croire la mesure ?
Pôle Formation UIMM CVDL · S. Jaubert · CQPM Technicien Qualité TQ6 · Novembre 2026
À quoi sert ce classeur
TP E du jour 3. On mesure 10 pièces avec 3 opérateurs, 2 fois chacun, sans voir les numéros des pièces. On le fait au pied à coulisse (étude 1) puis au micromètre (étude 2). Le classeur dit quelle part de la variation vient de l'instrument et des opérateurs, et si l'instrument convient à la tolérance.
Mode d'emploi
0. Commencer par l'onglet Pas à pas : sur une petite étude, chacun calcule lui-même chaque étape, et Excel dit si c'est juste. Le cours Cours_Gage_RR_TQ6 accompagne ce classeur.
1. Dans chaque onglet d'étude : saisir la tolérance, la résolution de l'instrument, puis les 60 mesures (cellules jaunes).
2. Lire le bloc Verdict. L'onglet Comparaison met les deux instruments côte à côte.
Les 60 mesures de départ sont FICTIVES. Effacer C10:L15 dans les deux onglets d'étude avant le TP. La tolérance 11,85 / 12,00 mm est celle du plan des butées. Micromètre numérique 0-25 mm au 0,001 mm : saisir les 3 décimales.
Lecture des résultats
Répétabilité (EV) : le même opérateur, sur la même pièce, retrouve-t-il la même valeur ? C'est surtout l'instrument et la façon de le tenir.
Reproductibilité (AV) : deux opérateurs différents trouvent-ils la même valeur ? C'est surtout la méthode et la formation.
%R&R : moins de 10 % = instrument accepté ; 10 à 30 % = acceptable selon l'enjeu de la cote ; plus de 30 % = instrument refusé. Nombre de catégories distinctes : au moins 5.
Règle du 1/10 : la résolution de l'instrument doit être au plus le dixième de l'intervalle de tolérance.
Note pour le formateur
Méthode moyenne-étendue, AIAG MSA 4e édition. Constantes pour 2 essais, 3 opérateurs, 10 pièces : K1 = 0,8862 ; K2 = 0,5231 ; K3 = 0,3146 (écarts-types, multiplicateur 6 pour le %tolérance). Le TP13 existant utilisait les anciennes constantes 4,56 ; 2,70 ; 1,62 (multiplicateur 5,15) : les pourcentages par rapport à la variation totale sont identiques.
Le %R&R se calcule par rapport à la variation totale (%VT) et par rapport à la tolérance (%Tol). Avec des pièces d'un même lot, la variation pièces est faible et le %VT est sévère. Choisir des pièces couvrant toute l'étendue mesurée au jour 1. Un AV négatif sous la racine est ramené à 0, comme le prévoit la méthode.
Cellule à remplir
Résultat calculé (ne pas modifier)

## Pas à pas
Pas à pas : comprendre le calcul sur une petite étude
3 butées · 2 opérateurs · 2 essais · micromètre · tolérance 11,85 / 12,00 mm
Calculez vous-même chaque case jaune, à la calculatrice, dans l'ordre. La colonne Contrôle dit si c'est juste. En cas d'erreur, corrigez avant de passer à l'étape suivante. Le cours Cours_Gage_RR_TQ6 explique chaque étape.
| Mesures (mm) | Essai | Butée 1 | Butée 2 | Butée 3 | Contrôle
| Opérateur A | essai 1 | 11.885 | 11.921 | 11.958
| Opérateur A | essai 2 | 11.887 | 11.92 | 11.96
| Étendue de A | écart entre les 2 essais
| Opérateur B | essai 1 | 11.888 | 11.923 | 11.961
| Opérateur B | essai 2 | 11.889 | 11.922 | 11.96
| Étendue de B | écart entre les 2 essais
| Moyenne de la butée | moyenne de ses 4 mesures
N° | Ce qu'on calcule | Comment, et pourquoi | Votre réponse | Contrôle |  |  | valeur exacte
1 | Moyenne des étendues de A | Moyenne des 3 étendues de la ligne 8. |  |  |  |  | 0.0016667
2 | Moyenne des étendues de B | Moyenne des 3 étendues de la ligne 11. |  |  |  |  | 0.001
3 | R̄̄ : moyenne des étendues | Moyenne des deux résultats précédents. |  |  |  |  | 0.0013333
4 | EV : répétabilité | R̄̄ × 0,8862. Ce coefficient K1 transforme une étendue de 2 essais en écart-type. |  |  |  |  | 0.0011816
5 | X̄A : moyenne de l'opérateur A | Moyenne de ses 6 mesures. |  |  |  |  | 11.9218
6 | X̄B : moyenne de l'opérateur B | Moyenne de ses 6 mesures. |  |  |  |  | 11.9238
7 | X̄diff : écart entre opérateurs | ¦X̄A − X̄B¦. Mesure l'habitude propre à chacun. |  |  |  |  | 0.002
8 | AV : reproductibilité | √[(X̄diff × 0,7071)² − EV² ÷ 6]. K2 = 0,7071 pour 2 opérateurs. On retire EV² ÷ 6 (3 butées × 2 essais) : la part du bruit de répétabilité dans l'écart entre moyennes. Si c'est négatif, AV = 0. |  |  |  |  | 0.0013294
9 | GRR : R&R total | √(EV² + AV²). Les dispersions s'additionnent au carré, comme les côtés d'un triangle rectangle. |  |  |  |  | 0.0017786
10 | Rp : étendue des moyennes des butées | Plus grande moins plus petite moyenne de la ligne 12. |  |  |  |  | 0.0725
11 | PV : variation des pièces | Rp × 0,5231 (K3 pour 3 pièces). C'est la vraie différence entre butées. |  |  |  |  | 0.037925
12 | TV : variation totale | √(GRR² + PV²). |  |  |  |  | 0.037966
13 | %R&R de la variation totale | GRR ÷ TV. Pour piloter le procédé (carte). |  |  |  |  | 4.685%
14 | %R&R de la tolérance | 6 × GRR ÷ 0,15. Pour accepter ou refuser des pièces. |  |  |  |  | 7.114%
15 | ndc : catégories distinctes | 1,41 × PV ÷ GRR, partie entière. Il en faut au moins 5. |  |  |  |  | 30
| Verdict de la petite étude | Terminez les 15 étapes
Attention : 3 pièces et 2 opérateurs suffisent pour comprendre, pas pour décider. Une vraie étude : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 essais (onglets Étude 1 et Étude 2).

## Étude 1
Étude 1 · Pied à coulisse 1/50
10 pièces · 3 opérateurs · 2 essais · numéros masqués, ordre tiré au sort
Instrument | Pied à coulisse 1/50
Tolérance basse TI (mm) | 11.85 |  |  | Tolérance du plan des butées. Mesures de départ fictives : à effacer.
Tolérance haute TS (mm) | 12
Résolution de l'instrument (mm) | 0.02
Opérateur | Essai | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Moyenne
Opérateur A | 1 | 11.86 | 11.86 | 11.88 | 11.9 | 11.92 | 11.9 | 11.94 | 11.9 | 11.94 | 11.96 | 11.906
Opérateur A | 2 | 11.86 | 11.88 | 11.88 | 11.9 | 11.92 | 11.9 | 11.92 | 11.94 | 11.94 | 11.96 | 11.91
Opérateur B | 1 | 11.86 | 11.88 | 11.88 | 11.9 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.94 | 11.98 | 11.912
Opérateur B | 2 | 11.86 | 11.88 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.92 | 11.92 | 11.94 | 11.96 | 11.98 | 11.916
Opérateur C | 1 | 11.86 | 11.86 | 11.88 | 11.88 | 11.9 | 11.9 | 11.92 | 11.92 | 11.94 | 11.96 | 11.902
Opérateur C | 2 | 11.88 | 11.86 | 11.88 | 11.88 | 11.9 | 11.9 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.96 | 11.902
Étendue opérateur A |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0
Étendue opérateur B |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
Étendue opérateur C |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
Moyenne de la pièce |  | 11.8633 | 11.87 | 11.8833 | 11.8933 | 11.91 | 11.9067 | 11.9233 | 11.9233 | 11.94 | 11.9667
Mesures saisies (60 attendues) | 60
Calcul (AIAG, moyenne-étendue) | Valeur | P2: Verdict; P5: % var. totale; P7: % tolérance
R̄ opérateur A | 0.008 | P2: Répétabilité (instrument); P5: 17.58%; P7: 23.63%
R̄ opérateur B | 0.008 | P2: Reproductibilité (opérateurs); P5: 18.26%; P7: 24.55%
R̄ opérateur C | 0.004 | P2: R&R totale; P5: 25.35%; P7: 34.07%
R̄̄ moyenne des étendues | 0.0066667 | P2: Variation pièces; P5: 96.73%
X̄ opérateur A | 11.908
X̄ opérateur B | 11.914 | P2: Catégories distinctes ndc (≥ 5); P5: 5
X̄ opérateur C | 11.902 | P2: Règle du 1/10 (résolution ≤ IT/10); P5: Non respectée
Écart maxi entre opérateurs X̄diff | 0.012
Étendue des moyennes pièces Rp | 0.10333 | P2: Verdict sur la variation totale; P5: Acceptable selon l'enjeu
K1 (2 essais) | 0.8862 | P1: Constantes AIAG MSA 4e éd.; P2: Verdict sur la tolérance; P5: Refusé
K2 (3 opérateurs) | 0.5231 | P2: Point faible principal; P5: Les écarts entre opérateurs (méthode)
K3 (10 pièces) | 0.3146
Nombre de pièces n | 10 | P2: Seuils %R&R : < 10 % accepté · 10 à 30 % selon l'enjeu et le coût · > 30 % refusé (AIAG MSA). Moyen accepté si ndc ≥ 5.
Nombre d'essais r | 2
Répétabilité EV | 0.005908
Reproductibilité AV | 0.0061366
R&R totale GRR | 0.0085184
Variation pièces PV | 0.032509
Variation totale TV | 0.033606

## Étude 2
Étude 2 · Micromètre numérique 0,001
10 pièces · 3 opérateurs · 2 essais · numéros masqués, ordre tiré au sort
Instrument | Micromètre numérique 0,001
Tolérance basse TI (mm) | 11.85 |  |  | Tolérance du plan des butées. Mesures de départ fictives : à effacer.
Tolérance haute TS (mm) | 12
Résolution de l'instrument (mm) | 0.001
Opérateur | Essai | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Moyenne
Opérateur A | 1 | 11.861 | 11.875 | 11.885 | 11.893 | 11.901 | 11.909 | 11.921 | 11.934 | 11.945 | 11.965 | 11.9089
Opérateur A | 2 | 11.862 | 11.876 | 11.882 | 11.893 | 11.903 | 11.909 | 11.925 | 11.932 | 11.947 | 11.968 | 11.9097
Opérateur B | 1 | 11.865 | 11.877 | 11.887 | 11.893 | 11.9 | 11.914 | 11.927 | 11.935 | 11.949 | 11.967 | 11.9114
Opérateur B | 2 | 11.863 | 11.877 | 11.889 | 11.896 | 11.902 | 11.913 | 11.925 | 11.936 | 11.946 | 11.965 | 11.9112
Opérateur C | 1 | 11.863 | 11.874 | 11.884 | 11.894 | 11.901 | 11.906 | 11.921 | 11.931 | 11.948 | 11.965 | 11.9087
Opérateur C | 2 | 11.859 | 11.872 | 11.886 | 11.891 | 11.901 | 11.909 | 11.922 | 11.935 | 11.95 | 11.963 | 11.9088
Étendue opérateur A |  | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Étendue opérateur B |  | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002
Étendue opérateur C |  | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002
Moyenne de la pièce |  | 11.8622 | 11.8752 | 11.8855 | 11.8933 | 11.9013 | 11.91 | 11.9235 | 11.9338 | 11.9475 | 11.9655
Mesures saisies (60 attendues) | 60
Calcul (AIAG, moyenne-étendue) | Valeur | P2: Verdict; P5: % var. totale; P7: % tolérance
R̄ opérateur A | 0.0018 | P2: Répétabilité (instrument); P5: 5.349%; P7: 6.971%
R̄ opérateur B | 0.0018 | P2: Reproductibilité (opérateurs); P5: 3.916%; P7: 5.103%
R̄ opérateur C | 0.0023 | P2: R&R totale; P5: 6.629%; P7: 8.639%
R̄̄ moyenne des étendues | 0.0019667 | P2: Variation pièces; P5: 99.78%
X̄ opérateur A | 11.9093
X̄ opérateur B | 11.9113 | P2: Catégories distinctes ndc (≥ 5); P5: 21
X̄ opérateur C | 11.9087 | P2: Règle du 1/10 (résolution ≤ IT/10); P5: Respectée
Écart maxi entre opérateurs X̄diff | 0.00255
Étendue des moyennes pièces Rp | 0.10333 | P2: Verdict sur la variation totale; P5: Accepté
K1 (2 essais) | 0.8862 | P1: Constantes AIAG MSA 4e éd.; P2: Verdict sur la tolérance; P5: Accepté
K2 (3 opérateurs) | 0.5231 | P2: Point faible principal; P5: L'instrument et la prise de mesure
K3 (10 pièces) | 0.3146
Nombre de pièces n | 10 | P2: Seuils %R&R : < 10 % accepté · 10 à 30 % selon l'enjeu et le coût · > 30 % refusé (AIAG MSA). Moyen accepté si ndc ≥ 5.
Nombre d'essais r | 2
Répétabilité EV | 0.0017429
Reproductibilité AV | 0.0012757
R&R totale GRR | 0.0021599
Variation pièces PV | 0.032509
Variation totale TV | 0.03258

## Comparaison
Pied à coulisse contre micromètre
Mêmes pièces · opérateurs différents selon la rotation de la fiche E
Indicateur | Pied à coulisse 1/50 | Micromètre numérique 0,001
Répétabilité (% VT) | 17.58% | 5.349%
Reproductibilité (% VT) | 18.26% | 3.916%
R&R totale (% VT) | 25.35% | 6.629%
R&R totale (% tolérance) | 34.07% | 8.639%
Catégories distinctes ndc | 5 | 21
Règle du 1/10 | Non respectée | Respectée
Verdict variation totale | Acceptable selon l'enjeu | Accepté
Verdict tolérance | Refusé | Accepté
Point faible | Les écarts entre opérateurs (méthode) | L'instrument et la prise de mesure